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	ABSTRAK



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui linearitas, daerah kerja, batas deteksi, batas kuantitasi, presisi dan galat relatif dari metode analisis siklamat secara spektrofotometri dengan pereaksi hipoklorit.
Sampel siklamat dilarutkan dalam akuades. Larutan siklamat diekstraksi dengan etil asetat dan selanjutnya diekstraksi ke dalam lapisan air. Lapisan air ditambah dengan H2SO4, sikloheksana dan hipoklorit. Lapisan sikloheksana diambil dan dilakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 314,40 nm.
Hasil penelitian menunjukan bahwa uji linieritas diperoleh hubungan yang linier antara konsentrasi dan absorbansi pada persamaan Y= 0,00112 X – 0,03673 dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,99824. Daerah kerja analisis siklamat berada pada rentang 211,36-747,08 ppm. Batas deteksi siklamat sebesar 53,602826 ppm dan batas kuantitasi sebesar 66,99475 ppm. Tingkat presisi dinyatakan dengan nilai standar deviasi sebesar 21,03726 ppm dan standar deviasi relatif sebesar 4,60 %. Galat relatif pengukuran sebesar 8,83 %. Metode yang diuji memenuhi ketentuan persyaratan yang tergolong valid sehingga dapat digunakan untuk analisis siklamat.
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