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 ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas metode penentuan ion klorida (Cl-) dalam air tangki reaktor dengan menggunakan elektroda selektif ion. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui kandungan ion klorida dalam air tangki reaktor Kartini.
Subjek dalam penelitian ini adalah validasi metode potensiometri elektroda selektif ion yang ditentukan dengan menggunakan data konsentrasi ion klorida dalam larutan standar klorida. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pengukuran kadar ion klorida dalam air tangki reaktor Kartini di PTAPB BATAN Yogyakarta. Percobaan dilakukan dengan cara mengukur potensial larutan standar klorida yang telah diketahui konsentrasinya dengan menggunakan rangkaian alat elektroda selektif ion klorida. Potensial larutan yang ditunjukkan kemudian dibuat kurva kalibrasinya antara potensial vs log konsentrasi. Dari kurva kalibrasi diperoleh rumus Y=Ax±b. Pengukuran dilakukan berulang-ulang sesuai dengan parameter validasi yang diinginkan yakni linearitas, batas deteksi dan kuantisasi, presisi, akurasi dan selektivitas. Selanjutnya rumus regresi linear yang didapat dari kurva kalibrasi dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi larutan sampel dengan cara menghitung potensial larutannya dan hasilnya dimasukkan kedalam persamaan regresi linear tersebut.
Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah data linearitas pengukuran konsentrasi antara rentang 0,2 – 1000 ppm masih linear dengan koefisien korelasi 0,986. Batas deteksi larutan adalah 0,040 ppm dan batas kuantisasinya 0,1358 ppm. Presisi metode berada antara 2,966% - 5,129%. Akurasi metode antara 93,81% - 109%. Selektivitas ion pengganggu Br- dan I- untuk konsentrasi Br- 10-2 M sebesar  -0,621, Br- 10-3 M sebesar -0,372, Br- 10-4 M sebesar -0,497 dan untuk ion pengganggu I- 10-2 M sebesar -3,920, I- 10-3 M sebesar -0,940, I- 10-4 M sebesar -1,188. Konsentrasi ion klorida dalam air tangki reaktor adalah sebesar 0,6196 ± 0,0052 ppm.
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