PENGEMBANGAN METODE ANALISIS POTENSIOMETRI PENENTUAN ION BESI(II) DALAM AIR SUMBER                         BAWAH TANAH GUNUNG KIDUL

Oleh

Astri Asmawati

NIM 09307141007

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode analisis elektroda selektif ion (ESI). Jenis ESI yang dikembangkan tipe kawat terlapis. Elektroda untuk pengukuran ion Fe2+ dalam air sumber bawah tanah Gunung kidul.

Elektroda dibuat dari senyawa aktif 1,10-fenantrolin, KTCpB, DBP, PVC, (6,73% : 3,33% : 60% : 30%) dan 3 mL THF. Faktor Nernst dan trayek pengukuran ESI ditentukan dengan mengukur potensial larutan standar 10-1 – 10-8 M. Limit deteksi diperoleh dengan membuat dua garis ekstrapolasi linear dan non-linear. Waktu respon dihitung dari saat elektroda dicelupkan sampai potensial stabil. Koefisien selektifitas elektroda diuji terhadap ion pengganggu Ca2+ dan Mg2+ dengan menggunakan metode MPM (Matched Potential Method).

Hasil penelitian menunjukkan nilai faktor Nernst yang baik (30,47 mV/decade) pada trayek pengukuran 10-2 M –10-6 M. Limit deteksi ESI Fe2+ adalah 7,902 x 10-7 M dan waktu respon  15 detik. ESI Fe2+ dapat mengukur potensial dengan adanya gangguan dari ion Ca2+ dan Mg2+. Optimal pH pada 2,5 < pH < 8,0. Berdasarkan uji-t hasil penentuan ion Fe2+ jika dibandingkan dengan metode standar UV-Vis tidak ada beda.

Kata kunci : Potensiometri, ESI Fe2+, Tipe Kawat Terlapis

Bidang ilmu terkait : Analisis

e-mail : asmawatiastri@gmail.com