VALIDASI METODE SPEKTROFOTOMETRI UNTUK PENENTUAN BESI TOTAL DAN ALUMINIUM DALAM NATRIUM ZIRKONAT

Oleh :

Henny Dian Puntorini

NIM : 07307141021

Pembimbing Utama : Prof. Drs. Samin Prihatin

Pembimbing Pendamping : I Made Sukarna, M. Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validasi pengujian metode spektrofotometri untuk penentuan besi total dan aluminium  dalam natrium zirkonat serta mengetahui kandungan besi total dan aluminium dalam sampel natrium zirkonat hasil olahan PTAPB BATAN Yogyakarta.

Sampel natrium zirkonat hasil olahan PTAPB BATAN Yogyakarta dilarutkan menggunakan HCl pekat pada suhu ± 150 ºC. Selanjutnya hasil pelarutan diekstraksi menggunakan 30 % TNOA-Kerosen. Pengukuran dilakukan  menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 510 nm untuk besi total dan 536 nm untuk aluminium berdasarkan prinsip pembentukan komplek antara ion besi dengan ortobesinantrolin dalam bufbesir asetat pH 4,5 dan ion aluminium dengan eriokrom sianin R dalam bufbesir asetat pH 6,0. Parameter validasi yang diuji yaitu linearitas, daerah kerja, batas deteksi dan batas kuantisasi, presisi, akurasi dan selektivitas.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari uji linearitas diperoleh hubungan yang linier antara konsentrasi dan absorbansi yang ditunjukkan dengan persamaan y = 0,2074x + 0,0134 dan r2 sebesar 0,999 untuk besi total dan            y = 0,002546x + 0,011 dan r2 sebesar 0,997 untuk aluminium. Daerah kerja metode untuk penentuan besi total dan aluminium dalam sampel masing-masing berada pada rentang 1,0-6,0 ppm dan 100-350 ppb. Batas deteksi untuk besi total dan aluminium sebesar 0,055 ppm dan 83,540 ppb sedangkan batas kuantitasi uniuk besi total dan aluminium sebesar 0,104 ppm dan 105,298 ppb. Tingkat presisi dinyatakan dengan RSD dari 8 kali pengulangan yaitu untuk besi total 1,108-2,327 % dan untuk aluminium 1,036-2,164 %. Hasil uji perolehan kembali untuk besi total dan aluminium adalah 99,8-103,4 % dan 91,074-96,026 %. Selektivitas besi total memberikan nilai bias (Fe:Zr =1:10) -4,916 %; (Fe:Zr=1:100) -8,953 %; (Fe:Si=1:5) -3,453 %; (Fe:Si=1:10) -8,257 %; (Fe:Ti=1:5) -3,801 %. Pada aluminium memberikan nilai bias (Al:Zr = 1:10) 4,643 %; (Al:Si=1:5) -5,090 % dan (Al:Ti = 1:1) -2,126 %. Ketidakpastian untuk besi  total dan aluminium masing-masing sebesar 0,00357 % dan 0,0142 % sehingga konsentrasinya 0,0526 ± 0,00357 % dan 0,1605 ± 0,0142 %. Metode yang diuji memenuhi ketentuan persyaratan yang tergolong valid sehingga dapat digunakan untuk menganalisis besi  total dan aluminium dalam natrium zirkonat dengan hasil absah.

Kata kunci: validasi metode, spektrofotometri, besi total, aluminium dan natrium zirkonat.